市市场监管局发布

非医用口罩产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市纤维检验所组织实施非医用口罩产品市级监督抽查。本次抽查计划6批次，抽到6批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

口罩是一种卫生用品，一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气，以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫、病毒等物质的作用，以纱布或经静电处理的无纺布等制成。

口罩对进入肺部的空气有一定的过滤作用，在呼吸道传染病流行时，在粉尘等污染的环境中作业时，戴口罩具有非常好的防护作用。

（二）产业概况

1.产业分布

新型冠状肺炎病毒防控期间，非医用口罩需求量大幅提高。根据盐城市政府统一部署，盐城各县（市、区）部分纺织、服装企业转产非医用口罩，计有几十家相关企业。目前部分转产非医用口罩的企业已停产口罩产品。

2.销售渠道

非医用口罩产品销售渠道包括超市和电商平台等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共6批次，实际抽到样6批次，销售企业4批次，电商平台2批次。

表1 非医用口罩样品来源

| 抽查地区 | 样品来源 |  | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实体店 | 电商平台 |  |
| 开发区 | / | 1 | 1 |
| 盐南高新区 | 1 | / | 1 |
| 盐都区 | 1 | 1 | 2 |
| 亭湖区 | 1 | / | 1 |
| 射阳县 | 1 | / | 1 |
| 合计 | 4 | 2 | 6 |

（二）检验检测项目概况

表2 非医用口罩检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 关键设备/台数 | 检验过程是否电子影像记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | GB/T 32610-2016 | GB/T7573 | 精密酸度仪/2 | 否 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 32610-2016 | GB/T2912.1 | 紫外分光光度计/1 | 是 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料a | GB/T 32610-2016 | GB/T17592 GB/T23344 | 气质联用仪/1 | 否 |
| 4 | 吸气阻力 | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 | GB/T32610-2016中6.7 GB 2626-2019中6.5 | 口罩呼吸阻力测试仪/1 | 否 |
| 5 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 | GB/T32610-2016中6.8 GB 2626中6.6 | 口罩呼吸阻力测试仪/1 | 否 |
| 6 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 32610-2016 | GB/T32610-2016中6.9 | 绳带强力试验机/1 | 否 |
| 7 | 头带 | GB 2626-2019 | GB 2626-2019中6.11 | 绳带强力试验机/1 | 否 |
| 8 | 过滤效率b | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 | GB/T32610-2016附录A GB 2626-2019中6.3 | 口罩过滤效率测试仪/1 | 否 |
| a.仅考核染色和印花部分 b.仅使用盐性介质测试。 |  |  |  |  |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

本次任务共6批次，实际抽到样6批次，销售企业4批次，电商平台2批次，经检验未发现不合格。

表3 不同抽查地区结果统计

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 开发区 | 1 | 0 |
| 盐南高新区 | 1 | 0 |
| 盐都区 | 2 | 0 |
| 亭湖区 | 1 | 0 |
| 射阳县 | 1 | 0 |
| 合计 | 6 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.本次监督抽查检验依据如下：

GB 2626-2019《呼吸防护—自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》

相关的法律法规、部门规章和规范

团体标准及经备案现行有效的企业标准及产品明示的质量要求等。

2.产品检验项目概况

根据上述检验依据检测本次非医用口罩项目：pH值、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料a、吸气阻力b、呼气阻力b、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、过滤效率b。经检验未发现不合格。

非医用口罩的品质和特性与其它产品一样，要严格把关原材料的选用、产品制造工艺的设计及控制，生产设备配置及流程和强化检测等环节。

四、消费提示

1.标识。非医用口罩产品标识应包括厂名厂址、产品名称、规格型号、生产或限用日期、执行的产品标准、警示用语等信息。

2.外观。建议选择外观整齐规则，口罩带连接牢固的产品。

3.选择产品时，应根据使用者选择合适的规格型号；根据使用环境选择不同过滤效果的产品；剧烈活动时，如必须佩戴口罩，应选择呼吸阻力低的产品。