- 附件

- 抽检项目不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽样单位名称 | 标示医疗器械注册人、备案人 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位名称 | 检验机构 | 不符合标准 规定项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用外科口罩 | 成都市卫生材料厂 | 成都市卫生材料厂 | A型 17×17×3 | 20240607/A240624/无 | 四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心） | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 压力差(Δp) | / |
| 2 | 正畸金属自锁托槽 | 四川省菲娅医疗器械有限公司 | 四川省菲娅医疗器械有限公司 | VS-MIM-MBT-22-B-(11-B、12-B、13-D、14-B、15-B、21-B、22-B、23-D、24-B、25-B、31-B、32-B、33-D、34-B、35-B、41-B、42-B、43-D、44-B、45-B） | 20240417/240417/无 | 四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心） | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 尺寸 | / |
| 3 | 正畸颊面管 | 四川省菲娅医疗器械有限公司 | 四川省菲娅医疗器械有限公司 | MIM-MBT-22-N-（16、26、36、46、17、27、37、47）-L | 20240417/240417/无 | 四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心） | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 尺寸 | / |
| 4 | 艾灸仪 | 康民智美（成都）健康科技有限公司 | 康民智美（成都）健康科技有限公司 | KM-A-B02 | 20240615/无/KMAB02M124060020 | 四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心） | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 1.设备或设备部件的外部标记； 2.控制器和仪表的标记； 3.输入功率 | / |
| 5 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白创面敷贴 | 四川一心堂医药连锁有限公司成都龙泉驿区沿山路二段药店 | 湖南湘妃医疗器械有限公司 | 型号：T型（椭圆形）。规格：30g/贴。 | 20230506/XF2023050603-01/无 | 成都市龙泉驿区市场监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 酸碱度 | / |
| 6 | 多功能治疗仪 | 青羊区君君敷堂健康咨询服务部 | 天水市中医药保健研究所 | T03-CⅢ | 20240328/无/32511 | 成都市青羊区市场监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 传导发射 | / |
| 7 | 医用分子筛制氧机 | 成都同康盛堂大药房有限公司 | 江苏徕普医疗器械有限公司 | ZH-A56W | 20240618/无/A56W2406180066 | 成都市郫都区市场监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 可听声能补充的要求 | / |
| 8 | 便携式吸痰器 | 四川坤维康医疗科技有限公司 | 江苏徕普医疗器械有限公司 | ZH-H11 | 20240530/H11240530/H112405300468 | 成都市金牛区市场监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 输入功率 | / |
| 9 | 电动洗胃机 | 成都白浪河贸易有限公司 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | DXW-2A | 2024.03/无/K3·24·090 | 成都高新技术产业开发区市场监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 1.噪声； 2.限定压力； 3.流量； 4.压力变化； 5.输入功率； 6.连续漏电流和患者辅助电流； 7.电源中断后的复位 | / |
| 10 | 二氧化碳激光治疗机 | 四川创业集医疗科技有限公司 | 武汉镭健科技有限责任公司 | Ligenesis-MC30 | 20240429/无/MC30240026 | 成都高新技术产业开发区市场监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 电压和（或）能量的限制 | / |
| 11 | 便携式吸痰器 | 攀枝花市浩攀商贸有限公司 | 江苏嘉得医疗设备有限公司 | 801A | 20230801/20230801/23080119 | 攀西钒钛检验检测院 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 输入功率 | / |
| 12 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白创面敷贴 | 四川一心堂医药连锁有限公司绵竹剑南镇金山街店 | 湖南湘妃医疗器械有限公司 | 型号：T型（椭圆形）。规格：30g/贴。 | 20230506/XF2023050603-01/无 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 酸碱度 | / |
| 13 | 红外体温计 | 四川德阳太极大药房连锁有限责任公司连锁二百零一店 | 四川优可得医疗器械有限公司 | WL-601 | 20200326/20200303057/WE202003030570576 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 温度显示范围 | / |
| 14 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白创面敷贴 | 四川一心堂医药连锁有限公司绵阳跃进路店 | 湖南湘妃医疗器械有限公司 | 型号：T型（椭圆形）。规格：30g/贴。 | 20230516/XF2023051601-01/无 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 酸碱度 | / |
| 15 | 医用外科口罩 | 四川省广元太星平价大药房连锁有限公司昭化区卫子三百零一药店 | 河南贝莱卫材有限公司 | 17.5cm×9.5cm 无菌平面耳挂式 | 20240311/2024031101/无 | 广元市市场监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 无菌 | 标示注册人声称为假冒产品，正在调查核实产品来源。 |
| 16 | 便携式吸痰器 | 广元市保利康医疗器械有限公司 | 河北万辉医疗器械有限公司 | WH-XT-1 | 20230430/20230430/2023043009 | 广元市市场监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 输入功率 | / |
| 17 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白创面敷贴 | 犍为县鸿康医药有限公司 | 湖南湘妃医疗器械有限公司 | 型号：T型（椭圆形）。规格：30g/贴。 | 20230918/XF2023091803-01/无 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 酸碱度 | / |
| 18 | 中频激光综合治疗仪 | 乐山市健步医疗器械有限责任公司 | 广州市祥友医疗器械科技有限公司 | XY-809 | 20220925/无/XY000262 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 1.传导发射； 2.辐射发射 | / |
| 19 | 便携式吸痰器 | 蓬安县康健乐医疗器械有限公司 | 江苏嘉得医疗设备有限公司 | 801A | 20230801/20230801/23080054 | 南充市食品药品检验所 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 输入功率 | / |
| 20 | 中频激光综合治疗仪 | 南充鑫洪医疗器械有限公司 | 广州市祥友医疗器械科技有限公司 | XY-908 | 20230809/20230809/XY891277 | 南充市食品药品检验所 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 传导发射 | / |
| 21 | 制氧机 | 四川君辉医药器械有限公司 | 广东欧格斯科技有限公司 | OZ-3-01TWO | 20230828/20230828/3230828000921 | 达州市食品药品检验所 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 1.控制器和仪表的标记； 2.指示灯和按钮； 3.输入功率； 4.电压和（或）能量的限制； 5.外壳和防护罩； 6.连续漏电流和患者辅助电流； 7.电源中断后的复位； 8.振动与噪声； 9.工作数据的准确性； 10.元器件和组件； 11.失去电网电压指示器 | / |
| 22 | 便携式吸痰器 | 雅安市雨城区怡达医疗器械经营部 | 江苏嘉得医疗设备有限公司 | 801A | 20231008/20231002/23100629 | 雅安市质量检验检测院(雅安市食品药品检验所） | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 输入功率 | / |
| 23 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白创面敷贴 | 四川正和祥健康药房连锁有限公司乐至县公园路店 | 湖南湘妃医疗器械有限公司 | 型号：T型（椭圆形）。规格：25g/贴。 | 20231107/XF2023110701-01/无 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 酸碱度 | / |
| 24 | 电脑中频电疗仪 | 四川省广汉市吉昌药业有限公司 | 北京祥云佳友医疗器械有限公司 | FK998 | 20230506/无/99812305D1011 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 传导发射 | / |