附件1

| 序号 | 机构名称 | 检查问题 | 问题数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家口百信环境检测技术有限公司 | 1、无质量手册、程序文件纸质版，电子版正在修改，未定稿。2、2020年6月10日起搬至张家口桥东区大仓盖镇梅家营村，至今未办理地址变更手续。3、未见2020年标准查新记录。4、该机构在职员工21人，工程师3人，中级及以上专业技术职称或同等能力的人员数量是监测人员总数的14.3%，不满足15%的要求。5、未见2020年质控计划。原子室存在未受控的非正式版标准文件。6、无质量手册、程序文件纸质版，电子版正在修改，未定稿。7、BXJC(2019)第037号报告中检测委托书中颗粒物《固定污染源 颗粒物的测定定电位电解法》HJ973-2018，检测依据不正确。8、未提供天平、干燥箱、分光光度计、噪声仪等仪器设备使用记录。BXJC(2019)第037号、BXJC(2020)第060报告中采样设备均缺少出入库记录信息。9、BXJC(2019)第037号报告中总悬浮颗粒物采样日期为2019年12月11日，交接日期2019年12月12日，样品分析日期为2019年12月11日，未见烘箱和天平的使用记录，无法溯源。检测时间不符合逻辑关系。BXJC(2020)第060号报告中2020年6月1号噪声现场检测（昼、夜）和总悬浮颗粒物实验室分析人员为一人，无烘箱和天平使用记录，无法溯源。10、BXJC(2020)WJ第064号报告中缺少总磷，总氮分析测定原始记录。11、BXJC(2019)第003号、BXJC(2020)WJ第064号、BXJC(2020)WJ第040号报告缺少仪器使用记录。BXJC(2019)第005号报告水质采样原始记录采样时间未精确到小时、更改未实施杠改，保存剂与用量填写不正确。12、BXJC(2019)第005号报告中化学需氧量测试记录无质控措施记录、原始打印小票无分析人员签字，BOD5原始记录中无分析时间。13、BXJC(2019)第005号报告中化学需氧量检出限与原始记录单中不一致。14、BXJC(2020)WJ第040号报告中总氮、总磷、pH均无质控信息；BXJC(2020)第060号报告中检测报告中缺少噪声校准设备。15、BXJC(2020)WJ第040号报告中缺少现场采样记录；BXJC(2020)第060号报告中现场检测人员不足两人。16、BXJC(2019)第003号报告中缺少样品交接和状态描述信息，BXJC(2019)第005号报告中高锰酸盐指数检出限错误，pH书写错误，化学需氧量结果与检出限不符。17、①该机构2020年6月10日至7月1日实验室进行搬迁实验室，搬迁后未向资质认定部门提交地址变更申请，期间出具了BXJC(2020)WJ第064号、BXJC(2020)WJ第073号、BXJC(2020)WJ第079号、BXJC(2020)WJ第080号共计4份检测报告。②BXJC(2020)WJ第079号、BXJC(2020)WJ第080号为7月1日后出具的报告，未在“河北省生态环境监测机构监管平台”进行登记备案，无统一编码标识，按照《加强社会生态环境检测机构及其监测质量管理的暂行规定》（冀环监测函（2020）322号）的规定为无效报告。③样品室与土壤研磨同在一室，样品未分区管理，无环境监控记录。④测油采用的萃取装置未放置于通风橱内。⑤现场空气压力表、温湿度计等设备状态标识已过期，未更换。⑥实验室与办公区未进行有效隔离，无门禁、无外部人员登记表。 | 17个 |

撤销资质1家生态环境监测机构专项监督检查问题汇总表