附件2

责令整改7家生态环境监测机构专项监督检查问题汇总表

| 序号 | 机构名称 | 检查问题 | 问题数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北超越检测技术有限公司 | 1、《服务和供应品管理程序》缺少易制爆试剂管理内容，易制毒试剂缺少“双人”管理要求。《分包管理程序》缺少“不得进行二次分包”要求；未与分包方签订“分包协议书”。2、该机构共有2名授权签字人，一名授权签字人长期未在岗，另一名授权签字现场考核不及格。3、4.2.1.2中授权签字人和报告审核人任职要求缺少“应充分了解相关环境质量标准和污染排放/控制标准的适用范围”要求；4.5.17抽样中未对“明确监测点位、监测项目、监测方法、监测频次等内容”及“现场测试和采样应至少有2名监测人员在场”做出规定。4、乙炔钢瓶未有效固定；实验室中标准物质未统一管理；分光光度计使用记录缺少使用的起止时间，缺少样品数量；硫化物酸化吹气仪的标识未填写有效日期；液相色谱仪、PM2.5采样设备、氟化物的采样设备均为一台，液相色谱仪、PM2.5采样设备已粘贴停用标识。5、HBCY-2008-Y011/2020.8.24ZR-3260型CYB046设备2020年未对流量进行校准，二氧化硫校准浓度缺少日常使用浓度范围点；证书确认表缺少使用标准要求。6、HBCY-2008-C026/2020.9.4检测协议书缺少协议签定时间；颗粒物分析记录中采样前、采样后恒温恒湿天平室平衡时间1小时，不满足HJ836要求；TSP分析原始记录未使用标准体积；非甲烷总烃计算公式不准确，未打印总烃测定的标准曲线的谱图。HBCY-2008-Y011/2020.8.24采样器校准原始记录SO2、NO未进行系统偏差校准，缺少采样后的校准记录；缺少SO2、NOX分钟值，烟气黑度缺少观测记录；颗粒物分析记录中采样前、采样后恒温恒湿天平室平衡时间1小时，不满足HJ836要求；TSP(无组织)分析原始记录未使用标准体积。HBCY-2008-Y009/2020.8.21检测协议书缺少协议签定时间；苯系物测定过程未按标准规定进行A、B两段分别测定。HBCY-2008-B004/2020.9.7化学需氧量（COD）分析原始记录表中，缺少滴定过程信息，缺少氯离子浓度的粗判记录。HBCY-2004-C008/2020.4.26采样记录缺少样品容器及采样量信息，缺少土壤样品研磨制备和前处理记录。7、HBCY-2008-Y009/2020.8.21监测报告2020.8.14检测点位编号与示意图编号不一致。HBCY-2008-B004/2020.9.7监测报告COD样品编号与采样记录编号不一致。8、HBCY-2008-Y009/2020.8.21缺少苯系物现场空白。HBCY-2008-C030/2020.9.1缺少氨的全程序空白记录。9、HBCY-2004-C008/2020.4.26铜、锌、镍分包项目未征得客户同意，缺少与分包方的合同，检测报告中未对检测项目进行标识。10、HBCY-2008-C026、HBCY-2008-C035报告已发放，生态环境厅监督平台未查到。11.能力验证不合格 | 11个 |
| 2 | 河北卓恒环保科技有限公司 | 1、《服务和供应品管理程序》缺少特殊试剂（易制毒、剧毒、易制爆）管理要求。《标准物质管理程序》缺少标准气体管理要求。未按《数据保护程序》要求对气相色谱、原子吸收等电子数据采取备份措施。2、机构现有臭气采样真空瓶9个，不满足采样需要，2020年4月15日出具卓恒环检字（2020）第Y019号臭气浓度检测报告1份。3、该机构共有2名授权签字人，田占斌授权签字人现场考核66分，杜凯迪因休产假未能参加本次考核。4、手册附录5.9中授权签字人和报告审核人任职要求缺少“应充分了解相关环境质量标准和污染排放/控制标准的适用范围”要求。5、氨氮与硬度检测项目在理化一室测定，存在相互干扰；试剂库试剂柜中试剂甲醇等有机试剂未集中存放，存放氨水的试剂柜缺少通风，存放标准物质的低温冷藏箱中存放2019.11.18到期浓度为27.6g/L的二氯化钙等一般溶液；土壤风干室的土壤风干样品未在搪瓷盘中，缺少样品信息，留样的样品盛样容器不正确、样品标签和台账缺少制样日期、粒径和保存期等;缺少生物室生化培养箱样品培养记录；放置在楼道内的灭火器未采取固定措施；实验用水缺少制水量（使用量）信息。五日生化需氧量、微生物生化培养共用2台恒温培养设备，不能同时满足3个不同培养温度的需要。6、卓恒环检字（2020）第Y025号/2020.8.21非甲烷总烃测定原始记录计算公式缺少稀释倍数，未打印总烃测定的标准曲线的谱图；苯、甲苯、二甲苯分析过程未按照HJ584的要求进行A、B段分别测定。卓恒环检字（2020）第Y026号/2020.8.19采样器校准原始记录SO2、NO未进行系统偏差校准；缺少SO2、NOX分钟值，烟气黑度缺少观测记录。低浓度颗粒物分析原始记录缺少采样头终重温度、湿度及称量具体时间。卓恒环检字（2020）第Y019号/2020.4.15臭气测定记录β值错误。卓恒环检字（2020）第J089号/2020.8.8总大肠菌群测定原始记录缺少初发酵和复发酵的具体时间。7、卓恒环检字（2020）第Y025号/2020.8.21缺少苯、甲苯、二甲苯的采样设备采样前后的流量校准记录。8、卓恒环检字（2020）第J087号/2020.8.9COD的结果表示不规范卓恒环检字（2020）第J025号/2020.4.10检测项目及方法表中未填写颗粒物现场采样设备。9、卓恒环检字（2020）第Y026号、卓恒环检字（2020）第J101号报告已发放，生态环境厅监督平台上未查到。10、盲样考核未报结果，授权签字人考核一个通过，一个缺考 | 10个 |
| 3 | 河北迈吉环保科技有限公司 | 1、《文件控制程序》4.1.1.1中“本公司编制的质量体系文件分为质量手册、程序文件两类。”表述错误。质量手册附录中无2019年11月新增授权签字人孙志军的授权签字人识别。2、2020年标准查新3月、7月各一次，间隔时间过长，查询方法无标准发布网址，难以保证标准的的及时变更。3、该机构共有3个授权签字人，一名授权签字人考核合格，另2名授权签字人考核不合格。4、质量体系文件中无《补充要求》第五条中“生态环境监测机构及其负责人对其监测数据的真实性和准确性负责，采样与分析人员、审核与授权签字人分别对原始监测数据、监测报告的真实性终身负责。”明确要求。5、试验用水电导率测定每月一次，无法保证期间试验用水质量。6、编号迈吉检字（2020）第0230号-W和编号迈吉检字（2020）第0071号-H报告采用的质量控制依据不正确。7、编号迈吉检字（2020）第0686号-W：设备编号为SY-013远红外干燥箱校准证书确认内容不完整，缺少校准结果与检验参数或检测方法要求的评价，缺少修正值信息；编号迈吉检字（2020）第389号-W报告：仪器出入登记表缺少真空箱气袋采样器领用信息。8、编号迈吉检字（2020）第0230号-W：200230-W-0101、200230-W-0102样品浓度小于50mg/L,取样量不够。200230-W-0201样品浓度大于50mg/L，硫酸亚铁铵标准溶液浓度选用小于50mg/L浓度样品测定方法；编号迈吉检字（2020）第0284号-W：pH值分析原始记录精密度计算及评价不正确，氨氮原始记录缺少曲线配制日期。总磷原始记录中缺少空白试样体积和定容体积。石油类缺少校正系数的检验，取样体积均为500mL，不符合实际情况。锌火焰原子吸收分光光度原始记录缺少标液信息；编号迈吉检字（2020）第0686号-W：固定污染源废气低浓度颗粒物测定原始记录缺少恒重过程，且仅记录采样后称量的环境温湿度；编号迈吉检字（2020）第0389号-W：中频电炉颗粒物固定污染源原始记录未记录生产工况负荷情况及采样依据。9、编号迈吉检字（2020）第0230号-W：报告签发日期为2020年5月16日，报告封皮日期为2020年5月15日；编号迈吉检字（2020）第0686号-W：固定污染源非甲烷总烃原始记录中仪器设备与报告中设备不一致。10、编号迈吉检字（2020）第0230号-W：报告签发日期为2020年5月16日，报告封皮日期为2020年5月15日；编号迈吉检字（2020）第0686号-W：固定污染源非甲烷总烃原始记录中仪器设备与报告中设备不一致。11、编号迈吉检字（2020）第0284号-W：石油类测定原始记录缺少空白试验及评价。12、编号迈吉检字（2020）第0284号-W：废水采样原始记录缺少采样点位示意图。13、2020年9月12日该机构共进行4个任务单的采样任务（HBMJ（2020）0711、HBMJ（2020）0716、HBMJ（2020）0717、HBMJ（2020）0718、），样品台账记录接收样品382个采样瓶（桶），现场实际清点实验室只有103个采样瓶（桶）；仪器使用记录只记录任务编号，未记录样品编号9月23日检查时生化培养箱缺少9月18日任务编号为HBMJ（2020）0737、HBMJ（2020）0738的使用记录，9月24日该机构补记了这两个任务的使用记录；HBMJ（2020）0716按任务委托单9月12日采样记录显示为3组水样，实际在更衣柜只找到1桶水样。HBMJ（2020）0711按任务委托单9月12日采样记录显示为5组水样，实际未见样品。HBMJ（2020）0717按任务委托单9月12日采样记录显示为17组水样，实际在更衣柜只找到4桶水样。HBMJ（2020）0718按任务委托单9月12日采样记录显示为5组水样，实际在更衣柜只找到2桶水样。9月12日采样记录显示的均未在规定的样品间。14.能力验证考核不合格 | 14个 |
| 4 | 河北合利环境检测服务有限公司 | 1.营业执照显示营业范围有：环境保护与治理咨询服务和环保技术推广服务;2.2020年度管理评审计划输入信息分工与管理体系中部门人员责任划分不符，输入信息不符合RB/T 214标准要求；3.2020年管理评审实际输入信息与计划分工不符；4.内审计划与职责分工不符，对技术负责人的审核内容有员工培训计划的制定，该项工作应该由综合室承担。5.HHJC2020W008报告中分包申请表中客户同意分包时间为2020年5月11日，分包合同签订时间为2020年4月16日，未在分包前征得客户同意； 6.HHJC2020BD012总氮测定原始记录中检测依据为《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》，检测报告中检测依据为《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钠消解紫外分光光度法》；7.HHJC2020W022报告中悬浮物测定原始记录中缺少平行样分析；8.HHJC2019BD007报告中原始记录第38、39页低浓度颗粒物重量法测定原始记录中采样体积小于1m3,且样品增重小于1mg；9.HHJC2020W021报告中原始记录第37页：土壤现场采样记录中无采样工具、样品容器信息；10.HHJC2020W021报告中原始记录第84页：土壤样品交接记录中汞样品容器为自封袋;11.HHJC2020W021报告中原始记录第217页：原子吸收光度法（土壤）分析记录中镉项目中无土样水分测定公式； 12.HHJC2020W023报告中原始记录第69页，化学需氧量分析记录中无氯离子估算记录及硫酸汞加入量记录；13.HHJC2020W033报告中原始记录第11、12页：红外分光光度法分析记录中分析方法及编号与红外测油仪油类含量检测报表中方法依据不一致;14.生态环境监测机构授权签字人考核一人不合格。15.在光谱室发现6份已经填好的《样品前处理原始记录表》，但没有样品编号、收样日期、处理日期，没有分析人、复核人、审核人签字；16.现场检查过程中发现样品室内待检区放置有采样日期为2020年9月2日的待检水质样品（分析项目氰化物）、采样日期为2020年8月26日的待检水质样品（分析项目pH）。17.能力验证不合格 | 17个 |
| 5 | 廊坊华测环境科技有限公司 | 1、采样日期9月14日的编号2020090906非甲烷总烃采样袋有漏气现象；2、2020052205报告中的判定标准DB13/2168-2015为作废标准，采样设备仅记录了一台，无法实现同一时间采集氟化物平行样。尘氟和气氟样品缺少前处理记录，气氟空白样品测定未按标准要求的步骤进行。3、2020082002报告中生活废水执行标准《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）写为GB 18918-2002，悬浮物分析方法和所用设备写为总磷的方法和设备。4、现场未提供氟化物采样枪，自诉借出.现场发现大量未清洗的采样瓶，主要为水质采样瓶。现行有效的标准清单未及时更新，标准查新记录未包括排放标准；5、2020年9月15日上午现场检查发现2020年六月至九月无设备出入库记录，并描述未记录，但下午机构设备管理员赵崇智又提供六月至九月设备外出登记台账，登记人为赵崇智，经与补充的台账笔迹比较，承认后提供的台账非本人登记，另后补的风速仪和声级计登记编号与已送检设备编号一致。机构所有设备使用记录上只有任务号，无样品编号和样品数量的信息；6、非甲烷总烃和苯系物41份样品编号缺失对应的谱图，现场查九月苯系物设备使用记录，无法提供，后确认，承认未记录。7、9月14日粪大肠菌群样品已存入样品室，但自诉14日样品为作废样品。8、2018年专项监督检查发现的部分问题未分析产生问题的根本原因进行举一反三和彻底整改，例如整改项4的样品编号与流转问题，整改项5低于检出限结果的表述问题，整改项12质控样与样品浓度匹配问题。9、油气回收质控方式不正确，无现场采样的质控措施电子版文件、谱图未及时备份；10、授权签字人一人考核合格，一人不合格，一人缺考。 | 10个 |
| 6 | 秦皇岛清宸环境检测技术有限公司 | 1、QCHJ2006148报告中出现“苯胺”参数，不在资质认定附表内。2、QCHJ2006148土壤干物质和水分测定记录中2020.6.4送样，2020.6.4进行风干土壤分析，但样品状态描述为“潮”。3.QCHJ2006148土壤检测委托检测协议书无检测点位或样品数量、检测参数、检测依据信息，无土壤开始风干时间记录，无样品研磨留样过程信息；4．QCHJ1907224号报告采样记录中未对每一个水样进行水温测试；5.QCHJ2005087报告中总悬浮颗粒物原始记录中检测前样品状态描述错误；6.QCHJ2007152报告水质粪大肠菌群样品交接时超过样品保存期限，石油类采样量1L，分析记录中显示500-515ml，与技术标准不一致。7、QCHJ2005087号报告原始记录中烟气监测和噪声监测现场机打小条只有一名监测人员签名；8.臭气浓度的配气室和嗅辩室内无通风装置，样品室内“检毕区”内样品标识中无样品编码，与记录不符。9.能力验证不合格，授权签字人考核2人合格，1人不合格。 | 9个 |
| 7 | 河北尚源检测技术服务有限公司 | 1. 《人员管理程序》未明确人员档案应包含的内容；SYJC20190010报告中未包括分包报告编号，未提供本项目分包协议书，与《分包控制程序》不符；SYJC20190043报告中无样品标识信息，原始记录中样品标识与《文件控制程序》、《样品管理程序》、“编码规则”等文件规定不一致，且“制度文件”中的“SYJC/D-19-2019编码规则”文件标识信息不符合《文件控制程序》规定。2.报告抽查记录表中SYJC20200411号记录计算公式无单位； SPX-250生化培养箱、GH隔水式恒温培养箱均未记录箱内温度； 200449DX-1-2-1-2水质样品瓶标签只记录金属未明确具体项目，缺少采样人员； 报告抽查记录表中SYJC20200463报告低浓度颗粒物采样记录没有全程序空白样品、无标准砝码称量记录； SYJC20200039报告，2020.03.15、03.16昼夜噪声检测原始记录均无仪器校准值；报告抽查记录表中SYJC20200463报告低浓度颗粒物采样记录检测人员只有1人、采样记录续表缺少采样人员及校核人员信息； SYJC20200427号采样记录中土壤采样点位示意图不规范、采样依据缺少HJ605-2011 、HJ834-2017；土壤制样记录未明确分析项目、缺少原始采样重量； SYJC20200039报告，无组织废气采样原始记录未记录气压表编号，采样人仅1人签字；报告抽查记录表中SYJC20200427号报告缺少采样点位示意图； SYJC20200411号报告噪声检测结果未体现检测具体时段、检测点位示意图缺少被测单位名称信息； SYJC20190043号报告缺少样品标识，缺少无组织废气监测时段气象数据； 报告抽查记录表中SYJC20190010报告,报告中未包括分包报告编号，未提供本项目分包协议书，未提供分包方出具的检测报告，与分包控制程序不符。3.《人员管理程序》未按补充要求第十条描述人员专业能力考核情况。授权签字人弓庆武、葛建宁技术档案中缺少基础理论、基本技能和样品分析的培训与考核记录；《档案管理程序》未明确需要长期保存的情况。4.恶臭样品准备间、配气间、嗅辨室无通风装置、无温湿度控制装置，不满足HJ865-2017规范要求；色谱1室VOCs与SVOC仪器在一个实验室，存在交叉污染；样品流转未及时记录样品交接记录，样品间冷藏柜内分区不明确；土壤留样库缺少留样台账；电导率仪使用记录未及时记录实验室用水的验证信息。4.2名授权签字人考核均不合格 | 4个 |