附件12

白酒中甲醇的快速检测

（征求意见稿）

1  范围

本方法规定了白酒中甲醇的快速检测方法。

本方法第一法适用于白酒（酒精度18～68% vol）中甲醇的快速检测，第二法适用于白酒（酒精度34～68% vol）中甲醇的快速检测。

第一法 变色酸法

2  原理

样品中的甲醇在磷酸溶液中，被高锰酸钾氧化为甲醛，用偏重亚硫酸钠除去过量的高锰酸钾。甲醛在硫酸条件下与变色酸反应生成蓝紫色化合物。通过与甲醇对照液比较，对样品中甲醇含量进行定性判定。

3  试剂和材料

方法中所用试剂，除另有规定外，均为分析纯，水为GB /T 6682规定的三级水。

3.1 试剂

3.1.1 高锰酸钾（KMnO4）。

3.1.2 磷酸（H3PO4）。

3.1.3 偏重亚硫酸钠（Na2S2O5）。

3.1.4 硫酸（H2SO4）。

3.1.5 变色酸钠（C10H6Na2O8S2·2H2O）。

3.1.6 乙醇（C2H6O）。

3.1.7 5%乙醇（体积分数）：吸取乙醇5 mL，置于100 mL容量瓶，加水稀释至刻度。

3.1.8 高锰酸钾-磷酸溶液（30 g/L）：称取3.0 g高锰酸钾，溶于100 mL磷酸-水（15+85）溶液。

3.1.9 偏重亚硫酸钠溶液（100 g/L）：称取10.0 g偏重亚硫酸钠，溶于100 mL水中。

3.1.10 变色酸显色剂：称取0.1 g变色酸钠溶于25 mL水中，加入75 mL 硫酸。

3.2 参考物质

甲醇参考物质中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子质量见表1，纯度≥99%。

表1 甲醇中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子质量

| 中文名称 | 英文名称 | CAS登录号 | 分子式 | 相对分子质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | Methanol | 67-56-1 | CH3OH | 32.04 |

- 3.3 标准溶液的配制

- 甲醇标准溶液（1 g/L）：称取0.1 g（精确至0.001 g）甲醇标准品于100 mL容量瓶中，用5%乙醇（3.1.7）稀释至刻度，混匀。

- 3.4 材料

甲醇快速检测试剂盒：适用基质为白酒（酒精度18～68% vol），需在阴凉、干燥、避光条件下保存。

- 4  仪器和设备

- 4.1 电子天平：感量0.001 g。

- 4.2 量筒：50 mL，100 mL。

- 4.3 移液器：1 mL，5 mL。

- 4.4 酒精计：分度值为1% vol。

- 4.5 涡旋振荡器。

- 4.6 水浴锅。

- 4.7 环境温度：10~30℃。

- 5  分析步骤

- 5.1  待测液制备

5.1.1 酒精度的测定：取洁净、干燥的100 mL量筒，注入100 mL样品，静置数分钟，待酒中气泡消失后，放入洁净、擦干的酒精计，轻轻按一下，不应接触量筒，平衡约5 min，水平观测，读取与弯月面相切处的刻度示值。

5.1.2 样品稀释：根据酒精计示值吸取对应体积的样品（参见表2），置于10 mL比色管中，补水至10 mL。

表2 不同酒精度样品吸取体积表

| 酒精计示值 (% vol) | 样品吸取体积 (mL) | 补水体积 (mL) |
| --- | --- | --- |
| 18～22 | 2.5 | 7.5 |
| 23～27 | 2.0 | 8.0 |
| 28～32 | 1.7 | 8.3 |
| 33～36 | 1.5 | 8.5 |
| 37～41 | 1.3 | 8.7 |
| 42～45 | 1.2 | 8.8 |
| 46～53 | 1.0 | 9.0 |
| 54～60 | 0.9 | 9.1 |
| 61～68 | 0.8 | 9.2 |

5.1.3 显色：吸取稀释后的样品溶液（5.1.2）1.0 mL，置于10 mL比色管中，加入高锰酸钾-磷酸溶液0.5 mL，混匀，密塞，静置15 min。加入0.3 mL偏重亚硫酸钠溶液，混匀，使试液完全褪色。沿比色管壁缓慢加入5 mL变色酸显色剂，密塞，混匀，置于70℃水浴中，显色20 min后取出，迅速冷却至室温，即得待测液。每批测试应吸取1mL 5%乙醇（3.1.7）同5.1.3“加入高锰酸钾-磷酸溶液0.5 mL”起操作，随行全试剂空白试验。

- 5.2  甲醇对照液制备

根据待测样品的分类（粮谷类或其他类），吸取对应体积（参见表3）的甲醇标准溶液（3.3），置于10 mL比色管中，补5%乙醇至10 mL，混匀。吸取上述溶液1.0 mL，置于10 mL比色管中，同5.1.3“加入高锰酸钾-磷酸溶液0.5 mL”起操作，制得甲醇对照液。

表3 标准溶液对应吸取体积表

| 待测样品分类 | 标准溶液吸取体积(mL) |
| --- | --- |
| 粮谷类 | 0.3 |
| 其他类 | 1.0 |

- 5.3 判读

将待测液（5.1）与甲醇对照液（5.2）进行目视比色，10 min内判读结果。应进行平行试验，且两次判读结果应一致。

- 6  结果判定要求

观察待测液颜色，与甲醇对照液比较判读样品中甲醇的含量。颜色深于对照液者为阳性，浅于对照液者为阴性。为尽量避免出现假阴性结果，判读时遵循就高不就低的原则。

- 7  性能指标

- 7.1 检测限：0.2 g/L。

- 7.2 灵敏度：≥95%。

- 7.3 特异性：≥85%。

- 7.4 假阴性率：≤5%。

- 7.5 假阳性率：≤15%。

- 注：性能指标计算方法见附录A。

- 8  其他

- 本方法所述试剂及操作步骤等是为给方法使用者提供方便，在使用本方法时不作限定。方法使用者在使用替代试剂或操作步骤前，须对其进行考察，应满足本方法规定的各项性能指标。

本方法的参比方法为GB 5009.266《食品安全国家标准 食品中甲醇的测定》。

- 本方法中采用的高锰酸钾-磷酸溶液（3.1.8）、变色酸显色剂（3.1.10）久置后会发生变化，建议方法使用者考察稳定性或临用新配。

采用本方法，酒精度为非整数的样品，为避免出现假阴性结果，建议参照表2吸取酒精度整数部分体积。

- 当目视不能判定颜色深浅时，可采用分光光度计测定待测液与甲醇对照液570 nm处的吸光度进行比较判定。

第二法 乙酰丙酮法

- 9  原理

样品中的甲醇在磷酸溶液中，被高锰酸钾氧化为甲醛，用草酸除去过量的高锰酸钾。甲醛在过量铵盐条件下与乙酰丙酮反应生成黄色化合物。通过与甲醇对照液比较，对样品中甲醇含量进行定性判定。

- 10  试剂和材料

方法中所用试剂，除另有规定外，均为分析纯，水为GB /T 6682规定的三级水。

- 10.1 试剂

- 10.1.1 高锰酸钾-磷酸溶液：同3.1.8。

- 10.1.2 草酸：无水草酸（H2C2O4）或含2分子结晶水的草酸（H2C2O4·2H2O）。

- 10.1.3 乙酰丙酮（C5H8O2）。

- 10.1.4 乙酸铵（C2H7O2N）。

- 10.1.5 冰乙酸（C2H4O2）。

- 10.1.6 50%乙醇（体积分数）：量取乙醇（3.1.6）50 mL，置于100 mL容量瓶，加水稀释至刻度。

- 10.1.7 草酸溶液（50 g/L）：称取5.0 g无水草酸或7.0 g含2分子结晶水的草酸，溶于100 mL水。

- 10.1.8 乙酰丙酮溶液：称取乙酸铵25.0 g，加水70 mL使溶解，加冰乙酸3 mL及乙酰丙酮0.25 mL，加水稀释至100 mL，用力摇匀。临用现配。

- 10.2 参考物质

同3.2。

10.3 标准溶液配制

甲醇标准溶液（1 g/L）：称取0.1 g（精确至0.001g）甲醇标准物质于100 mL容量瓶中，用50%乙醇（10.1.6）稀释至刻度，混匀。

10.4 材料

甲醇快速检测试剂盒：适用基质为白酒（酒精度34～68% vol），需在阴凉、干燥、避光条件下保存。

- 11  仪器和设备

同4。

- 12  分析步骤

12.1 待测液制备

12.1.1 酒精度的测定：同5.1.1。

12.1.2 显色：根据酒精计示值吸取对应体积的样品，置于10 mL比色管中，补乙醇和水至2.0 mL（参见表4）。加入高锰酸钾-磷酸溶液1.0 mL，混匀，密塞，静置30 min。加入草酸溶液1.0 mL，混匀，密塞，置沸水浴中使其褪色，取出冷却至室温。加入乙酰丙酮溶液2.0 mL，混匀，密塞，置沸水浴中，显色30 min后取出，迅速冷却至室温，即得待测液。每批测试应吸取2mL 50%乙醇（10.1.6）同12.1.2“加入高锰酸钾-磷酸溶液1.0 mL”起操作，随行全试剂空白试验。

表4 不同酒精度样品吸取体积表

| 酒精计示值 (% vol) | 样品吸取体积(mL) | 补乙醇体积(mL) | 补水体积 (mL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 34～35 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
| 36～40 | 1.3 | 0.5 | 0.2 |
| 41～44 | 1.2 | 0.5 | 0.3 |
| 45～52 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 53～58 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
| 59～65 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| 66～68 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |

12.2 甲醇对照液制备

根据待测样品的分类，吸取对应体积（参见表5）的甲醇标准溶液（10.3），补50%乙醇至2.0 mL，混匀后同12.1.2“加入高锰酸钾-磷酸溶液1.0 mL”起操作，制得甲醇对照液。

表5 对应标准溶液吸取体积表

| 待测样品分类 | 标准溶液吸取体积(mL) |
| --- | --- |
| 粮谷类 | 0.3 |
| 其他类 | 1.0 |

- 12.3 判读

将待测液与对照液进行目视比色，10 min内判读结果。应进行平行试验，且两次测定结果应一致。

- 13  结果判定要求

同6。

- 14 性能指标

14.1 检测限：0.3 g/L。

14.2 灵敏度：≥95%。

14.3 特异性：≥85%。

14.4 假阴性率：≤5%。

14.5 假阳性率：≤15%。

注：性能指标计算方法见附录A。

- 15  其他

- 本方法所述试剂及操作步骤等是为给方法使用者提供方便，在使用本方法时不作限定。方法使用者在使用替代试剂或操作步骤前，须对其进行考察，应满足本方法规定的各项性能指标。

本方法的参比方法为GB 5009.266《食品安全国家标准 食品中甲醇的测定》。

采用本方法，酒精度为非整数的样品，为避免出现假阴性结果，建议参照表4吸取酒精度整数部分体积。

- 当目视不能判定颜色深浅时，可采用分光光度计测定待测液与甲醇对照液415 nm处的吸光度进行比较判定。

- 附录 A

快速检测方法性能指标计算表

| 样品情况a | 检测结果b |  | 总数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阳性 | 阴性 |  |
| 阳性 | N11 | N12 | N1.=N11+N12 |
| 阴性 | N21 | N22 | N2.=N21+N22 |
| 总数 | N.1=N11+N21 | N.2=N12+N22 | N=N1.+N2.或N.1+N.2 |
| 显著性差异（(2） | (2=（(N12-N21(-1）2/（N12+N21）， 自由度（df）=1 |  |  |
| 灵敏度（p+，%） | p+=N11/N1. |  |  |
| 特异性（p-，%） | p-=N22/N2. |  |  |
| 假阴性率（pf-，%） | pf-=N12/N1.=100-灵敏度 |  |  |
| 假阳性率（pf+，%） | pf+=N21/N2.=100-特异性 |  |  |
| 相对准确度，%c | （N11+N22）/(N1.+N2.) |  |  |
| 注： a由参比方法检验得到的结果或者样品中实际的公议值结果； b由待确认方法检验得到的结果。灵敏度的计算使用确认后的结果。 N：任何特定单元的结果数，第一个下标指行，第二个下标指列。例如：N11表示第一行，第一列，N1.表示所有的第一行，N.2表示所有的第二列；N12表示第一行，第二列。 C为方法的检测结果相对准确性的结果，与一致性分析和浓度检测趋势情况综合评价。 |  |  |  |

本方法负责起草单位：四川省食品药品检验检测院

验证单位：陕西省食品药品监督检验研究院、湖北省食品质量安全监督检验研究院、南昌市食品药品检验所

主要起草人：余晓琴、刘美、姚欢、李澍才、陈小泉、杜钢